## Slide 1
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ВАРИАНТОВ ГРАДУИРОВКИ ХРОМАТОГРАФОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПОНЕНТНО-ФРАКЦИОННЫХ СОСТАВОВ ЖИДКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В МОЛЯРНЫХ И МАССОВЫХ ЕДИНИЦАХ
Касперович А.Г., ООО «Газпром переработка»

## Slide 2
Назначения КФС и требования к качеству его определения
Для достижения приемлемой точности расчетов и «окупаемости» аналитических затрат необходимо обеспечение достоверности определений
Компонентно-фракционный состав (КФС) –
важнейшая и достаточно затратная информация
для моделирования технологических процессов и выполнения плановых, прогнозных, аналитических и проектных расчетов

## Slide 3
Состояние методик и практики определения КФС
Причины: различие методик
(СТО Газпром 5.5 методы А и Б, СТО ТНГГ 02-04-2009)
и способов их реализации
Сравнение результатов определений КФС в различных лабораториях выявляют существенные расхождения, особенно в высококипящей (свыше 300°С) части состава
С 2008 года расхождения значительно сократились, но сохраняются на ощутимом уровне
Главная проблема – отсутствие в НД обязательных средств контроля и обеспечения достоверности определений

## Slide 4
Разработка ГОСТ Р по определению КФС ГКС –
попытка унификации методики и
создания реальной системы единства измерений
Назначение процедуры градуировок –
контроль и обеспечение достоверности определений КФС газа и ЖУ
Разрабатываемый ГОСТ Р по определению КФС ГКС
впервые в отечественной (и мировой!?) практике
включает обязательные процедуры градуировки хроматографов
Процедуры проведения и использования градуировок имеют нюансы, требующие анализа и обсуждения

## Slide 5
Постоянство числа молей газа на единицу объема
обеспечивает возможность абсолютной градуировки
по молярным долям

## Slide 6
Вариативность массы и числа молей жидких углеводородов
на единицу объема свидетельствует о
невозможности абсолютной градуировки

## Slide 7
Вариативность массы и числа молей
в пробах газа и жидких углеводородов одинакового объема
мкмоль – микромоль; мкг – микрограмм; мкл - микролитр
При условии объем пробы = const:
- для газов число молей постоянно, масс переменна;
- для жидких УВ (в т.ч. конденсата ) и масса, и число молей переменны

## Slide 8
Варианты градуировки хроматографов
при определении КФС ЖУ
Вывод:
При определении КФС жидких углеводородов абсолютная градуировка в чистом виде невозможна
Возможные варианты:
применение абсолютных или относительных молярных и массовых коэффициентов чувствительности с нормализацией
Проблемы сшивки хроматограмм (в ГОСТ Р не решены):
при использовании двух или более трактов
Способы решения:
Внутренний или внешний стандарт,
стыковка по выбранным компонентам

## Slide 9
Основные соотношения коэффициентов чувствительности
Абсолютные коэффициенты чувствительности:
Относительные коэффициенты чувствительности:
М – молярная масса
st – компонент сравнения

## Slide 10
Стандартные образцы
(градуировочные смеси)
Для градуировки используются стандартные образцы (градуировочные смеси), обычно состоящие из
нормальных алканов
ВОПРОСЫ:
корректность распространения градуировочных коэффициентов по нормальным алканам на реальные фракции;
корректность использования среднеарифметических температур кипения фракций для градуировок;
корректность расчета молярных масс фракций по средним температурам кипения и зависимостям для н-алканов

## Slide 11
«Теоретические коэффициенты чувствительности ПИД» Расчет по базе ФХС компонентов ASTM D6730 (DHA)

## Slide 12
«Теоретические коэффициенты чувствительности ПИД» Расчет по базе ФХС компонентов ASTM D6730 (DHA)

## Slide 13
«Теоретические коэффициенты чувствительности ПИД» Расчет по базе ФХС компонентов ASTM D6730 (DHA)

## Slide 14
На базе обработки и анализа результатов МЭИ

## Slide 15
На базе обработки и анализа результатов МЭИ

## Slide 16
На базе обработки и анализа результатов МЭИ

## Slide 17
Сравнительный анализ КФСУ по индивидуальному составу фракции НК-180 валанжинского конденсата месторождений ЯНАО и по градуировочным коэффициентам

## Slide 18
Сравнительный анализ КФСТ по индивидуальному составу фракции НК-180 валанжинского конденсата месторождений ЯНАО и по градуировочным коэффициентам

## Slide 19
Корректность применения среднеарифметических температур кипения фракций для градуировок

## Slide 20
Корректность применения среднеарифметических температур кипения фракций для градуировок

## Slide 21
Ошибки дискретного применения коэффициентов чувствительности н-алканов

## Slide 22
Ошибки дискретного применения коэффициентов чувствительности н-алканов

## Slide 23
Молярные массы компонентов по группам углеводородов ASTM D6730 (DHA)

## Slide 24
Корректность определения молярных масс фракций
по зависимости для н-алканов и средним Ткипения

## Slide 25
Корректность определения молярных масс фракций
по зависимости для н-алканов и средним Ткипения

## Slide 26
Корректность определения молярных масс фракций
по зависимости для н-алканов и средним Ткипения

## Slide 27
Корректность определения молярных масс фракций
по зависимости для н-алканов и средним Ткипения

## Slide 28
Корректность определения молярных масс фракций
по зависимости для н-алканов и средним Ткипения

## Slide 29
Ошибки дискретного применения коэффициентов чувствительности и молярных масс н-алканов

## Slide 30
Ошибки дискретного применения коэффициентов чувствительности и молярных масс н-алканов

## Slide 31
Ошибки дискретного применения коэффициентов чувствительности и молярных масс н-алканов

## Slide 32
Ошибки дискретного применения коэффициентов чувствительности и молярных масс н-алканов

## Slide 33
Плотности компонентов по группам углеводородов ASTM D6730 (DHA)

## Slide 34
Расхождений плотностей хроматографических и разгонных фракций – проблема не решена

## Slide 35
Расхождений плотностей хроматографических и разгонных фракций – проблема не решена

## Slide 36
Выводы, предложения:
Оптимальные решения по определению КФС ЖУ (в ГОСТ Р КФС ГКС):
равнозначная градуировка в молярных и массовых единицах;
определение градуировочных коэффициентов и молярных масс фракций по температурным зависимостям для н-алканов;
нормализация с дополнительными решениями для сшивки трактов
Необходима «обкатка» новой методики – предлагается создать рабочую группу для формирования и реализации программы сбора и анализа информации от ХАЛ по результатам определений КФС ЖУ
Нерешенные вопросы (перспективные разработки):
НД по методикам определения кратких составов ЖУ (С1-С5,С6+);
НД по методикам определения МОЛЯРНОЙ массы
и других ФХС хроматографических фракций (псевдокомпонентов)

## Slide 37
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ